询价公告

云南省康复辅具技术中心拟参与云南省民政厅采购2025年度“义肢助残”项目投标事宜，为保障项目实施质量、规范采购流程，现面向具备相应资质的材料供应商开展询价工作。本次询价将秉持公平、公正、公开的原则，择优确定合作方，确保项目高标准、高质量推进，现将有关事项公告如下：

- 询价内容

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数及详细性能要求 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钛合金小腿假肢 - （提供样品） | - 小腿假肢主材： - *方锥阳四爪：采用钛合金材质，重量≤60g，表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点，承重≥100kg；规格：1个/具； - 连接一体管：管体为铝合金材质，连接头为钛合金；长度≥200mm，壁厚≥2mm，外径Ф30mm，承重≥100kg，规格：1根/具； - 管接头：钛合金。承重≥100kg，规格：1个/具； - *碳纤维脚板：碳纤储能脚，材质：碳纤维，规格：20cm-28cm，规格：1只/具；分左右，整体高度≥95mm，根据需求不同确定高度。脚板分趾设计，耐用性好，提供不同体重级别的脚板。可帮助残疾人行走更省力，适用于崎岖路面。承重≥100kg - 5、*脚皮：高密度聚胺酯脚皮，规格：1只/具。涤纶纤维消音袜，规格：1只/具； - 6、*提供特殊类型假肢，如塞姆、硅胶半足等解决方案。 - 7、*碳纤维脚板、四爪、一体管、管接头有激光标识码，投标人需提供相关检测检验合格报告。 - 8、质保期：聚氨酯脚皮≥1年，碳纤维脚板，钛合金连接件≥3年。 - 9、按甲方要求每具假肢提供以下辅材： - （1）丙纶纱套0.2kg - （2）高弹纱套0.2kg - （3）尼龙纱套0.2kg或锦纶 - （4）玻璃纤维纱套0.2kg - （5）丙烯酸树脂0.6L - （6）丙烯酸树脂固化剂25g - （7）石膏绷带3卷 - （8）石膏粉 6kg - （9）残肢袜5双 - （10）801胶50ml - （11）防松胶5ml - （12）泡沫板0.5张 - （13）颜色糊20g - （14）PVA膜（小腿）4个 - （15）小腿环带 2条 - （16）假肢包 1个 - （17）假肢EVA成品外包装 1个 - （18）假肢外包装袜 1双 - （19）小腿取型连裤袜1双 - （20）小腿碳纤维袜套0.5m - （21）取型手套4双 - （22）护膝 1副 - （23）医用自粘弹力绷带1卷，宽度5CM。 - （24）爽身粉50克 | - 490 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 2 | - 几何锁液压大腿假肢 - （提供样品） | - 大腿假肢主材： - 1、*旋转高度可调阴三爪：采用钛合金材质，重量≤200g，表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点，承重≥100kg； - 2、*连接一体管：管体为铝合金材质，连接头为钛合金。长度≥400mm，壁厚≥2mm，外径Ф30mm，承重≥100kg， - 3、*管接头：钛合金。承重≥100kg； - 4、*几何锁液压膝关节：轻质材料，重量≤1000g；几何锁结构；屈曲角度≥120°，承重≥100kg，保证行走安全性。 - 5、*静踝脚，规格：20cm-28cm，分左右。耐用性好。可帮助残疾人行走更省力，适用于崎岖路面。承重≥100kg； - 6、*静踝脚，规格：1只/具。 - 7、自动阀门套件：式带螺纹座气阀、阀门密封性好。 - 8、*静踝脚、阴三爪、一体管、管接头、膝关节有激光识别码，关节表面硬质氧化处理。投标人需提供相关检测检验合格报告。 - 9、质保期：静踝脚≥1年，连接件和关节≥3年。 - 10、*独立大液压缸免弹簧助伸设计，液压缸缸体长度不低于90mm,配液压缸防撞保护盖，屈膝阻尼及伸展阻尼10级分段调节，可根据不同活动等级进行调节。提供相关证明材料。 - 11、按甲方要求每具假肢提供以下辅材： - （1）丙纶纱套0.3kg - （2）高弹纱套0.3kg - （3）尼龙纱套 0.3kg或锦纶 - （4）玻璃纤维纱套0.3kg - （5）丙烯酸树脂 1kg - （6）丙烯酸树脂固化剂30g - （7）大腿取型连裤袜2双 - （8）石膏绷带8卷 - （9）石膏粉16kg - （10）残肢袜5双 - （11）801胶 60ml - （12）防松胶5ml - （13）泡沫板1张 - （14）颜色糊30g - （15）PVA膜（大腿）4个 - （16）大皮带套件2套 - （17）假肢包1个 - （18）假肢EVA成品外包装1个 - （19）假肢外包装袜1双 - （20）发泡剂AB组60G - （21）快干胶100g - （22）大腿碳纤维袜套0.6m - （23）取型手套4双 - （24）易拉宝1个 - （25）假肢吊带1副 - （26）医用自粘弹力绷带1卷，宽度5CM。 - （27）爽身粉50克 | - 220 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 3 | - 髋离断假肢 | - 髋离断假肢主材： - 1、四连杆髋关节：机械关节-材料铝合金。表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 - 2、弯头锁紧管接头：表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。钛合金材质 - 3、*髋离断连接板：采用铝镁合金材质，重量≤200g，表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点，承重≥100kg； - 4、*连接一体管：管体为铝合金材质，连接头为钛合金。长度≥400mm，壁厚≥2mm，外径Ф30mm，承重≥100kg， - 5、*管接头：钛合金。承重≥100kg； - 6、*几何锁液压膝关节：轻质材料，重量≤1000g；几何锁结构；屈曲角度≥120°，承重≥100kg，保证行走安全性。 - 7、*静踝脚，规格：20cm-28cm，分左右。耐用性好。可帮助残疾人行走更省力，适用于崎岖路面。承重≥100kg； - 8、*静踝脚，规格：1只/具； - 9、*静踝脚、连接板、一体管、管接头、髋关节、膝关节有激光识别码，关节表面硬质氧化处理。投标人需提供相关检测检验合格报告。 - 10、质保期：静踝脚≥1年，连接件和关节≥3年。 - 11、按甲方要求每具假肢提供以下辅材： - （1）丙纶纱套0.3kg - （2）高弹纱套0.3kg - （3）尼龙纱套 0.3kg或锦纶 - （4）玻璃纤维纱套0.3kg - （5）丙烯酸树脂 1kg - （6）丙烯酸树脂固化剂30g - （7）大腿取型连裤袜2双 - （8）石膏绷带8卷 - （9）石膏粉16kg - （10）残肢袜5双 - （11）801胶 60ml - （12）防松胶5ml - （13）泡沫板1张 - （14）颜色糊30g - （15）PVA膜（大腿）4个 - （16）成品牛皮2张，大小80*80CM,厚度4MM。 - （17）假肢包1个 - （18）假肢EVA成品外包装1个 - （19）假肢外包装袜1双 - （20）发泡剂AB组60G - （21）快干胶100g - （22）大腿碳纤维袜套0.6m - （23）取型手套4双 - （24）医用自粘弹力绷带1卷，宽度5CM。 - （25）爽身粉50克 | - 20 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 4 | - 矫形器材料 | - 发泡毛坯， 20个 - PE板材厚4mm ， 20张 - PE板材厚5mm ， 10张 - EVA鞋垫板材(优选三色板)， 厚30mm ，宽250mm,长330mm, 30块 - 儿童自由踝关节， 50副 - 儿童大腿支条+落环锁 20副 - 成人自由踝关节， 20副 - 成人大腿支条+落环锁 10副 - 改性PP板4mm 5张 - PP板4mm 20张 - PP板5mm 20张 - 2.5mm背胶魔术贴 3卷 - 4mm背胶魔术贴 5卷 - 2.5mm尼龙搭扣 200套 - 4mm尼龙搭扣 400套 - 2mm背胶内衬泡沫板（1.5米宽，30米长）5张 - 儿童印花纸 5卷 - 取型记号笔 100支 - 石膏剪刀 25把 - 石膏半圆锉 200把 - 石膏圆锉 100把 - 石膏调刀 40把 - 石膏碗 60个 - 金属鞋拔 20个 - T型内六角扳手4CM 40把 - T型内六角扳手5M 20把 - 圆头锤1.0P 20把 - 震动锯片 20片 - 曲线锯片 20片 - 打磨沙滚 10个 - 打磨沙套 50个 - 金属锥形打磨头 4个 - 保鲜膜300MM*300M 50 卷 - 一体式橡皮锤，锤头直径70MM 10把 | - 1 | - 批 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 5 | - 装饰性前臂假肢 - （提供样品） | - 主材： - 1、*手头：铝合金或发泡式，根据残疾人具体情况选择。无毒无害，外观光洁、无沙眼、无麻点、色泽均匀； - 2、美容手套：可定制尺寸，可定制颜色，男、女可用。可定制拉链（长度10-15cm),可防水，无毒无异味，纹理清晰可见，仿真程度高； - 3、*手指具有被动张、握功能（手掌捏力≥4N，或手指任意位置固定），手头张开距离≥85mm，腕关节直径Ф45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离为≤125mm，大拇指可扳动打开； - 4、连接方式：手筒、金属骨骼组； - 5、质保期：手头≥3年、美容手套≥6个月； - 6、*投标人需提供相关的检测检验合格报告； - 7、按甲方要求每具假肢提供以下辅材： - （1）高弹纱套0.4kg； - （2）丙烯酸树脂0.25kg； - （3）软树脂0.15kg； - （4）丙烯酸树脂固化剂10g ； - （5）取型连裤袜2双； - （6）石膏绷带2卷； - （7）石膏粉3kg； - (8)尼龙手套5双； - (9)3mm泡沫板0.2张； - (10)颜色糊10g； - (11)PVA膜（手）4个； - (12)尼龙搭帯2套； - (13)假肢包1个； - (14)取型手套4双； - (15)硅油 8ml； - （16）护腕2个； - （17）项目共提供圆头锤0.5P 10把。 | - 50 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 6 | - 前臂肌电假手 - （提供样品） | - 主材； - 1、*手头：五指、被动旋腕、采用铝合金或碳纤维等材质构成，表面光洁、无沙眼、无麻点、色泽均匀，提供相关机构出具的质量检验报告； - 2、*功能：一自由度，二维拇指功能； - 最大开手距离（mm ）≥95； - 指端平均运动速度（mm/s）≥80； - 指端捏力（N）≥30； - 开手95 mm初载能耗（J）≤1.3； - 噪声（db）≤45； - 指端自锁阻力（N）≥60； - 锁定悬吊重量≥5kg； - 3、仿真美容手套： - 材质：硅橡胶、可防水、无毒无异味、纹理清晰可见，仿真程度高，可定制颜色尺寸，男、女均可用。 - 规格：2只/具； - 4、外置电池：规格≥700mAh，3块/具，质保≥1年； - 5、*纯银电极，保证传输效率及稳定性； - 6、驱动电机：电机，质量可靠耐用； - 7、*前臂假肢需提供相关检测检验合格报告； - 8、*手头质保期≥3年、仿真美容手套质保期≥6个月； - 9、按甲方要求每具假肢提供以下辅材： - （1）高弹纱套0.4kg； - （2）丙烯酸树脂0.25kg； - （3）软树脂0.15kg； - （4）丙烯酸树脂固化剂10g； - （5）取型连裤袜2双； - （6）石膏绷带2卷； - （7）石膏粉3kg； - （8）尼龙手套5双； - （9）颜色糊10g； - （10）PVA膜（手）6个； - （11）尼龙带，宽2.5CM、长2M； - （12）假肢包1个； - （13）取型手套4双； - （14）硅油 8ml； - （15）护肘2个。 | - 40 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 7 | - 上臂电动假手 - （提供样品） | - 主材： - 1、*手筒式假前臂：五指，采用铝合金材质构成，表面光洁、无沙眼、无麻点、色泽均匀；仿真美容手套、内置电池； - 2、*功能：二自由度，电动控制手指和屈肘，腕被动旋转，二维拇指功能。 - 最大开手距离（mm ）≥95； - 指端平均运动速度（mm/s）≥80； - 指端捏力（N）≥30； - 初载能耗（J）≤1.3； - 噪声（db）≤45； - 指端自锁阻力（N）≥60； - 肘初载运动角速度（rad/s）≥0.60； - 肘最大负载力矩（N·m）≥5； - 锁定悬吊重量≥5kg； - 3、仿真美容手套： - 材质：硅橡胶，可防水，无毒无异味，纹理清晰可见，仿真程度高；可定制颜色尺寸。男、女均可用； - 规格：2只/具。 - 4、*电池：内置电池规格≥700mAh，内置电池质保≥1年； - 5、*触碰开关，保证残肢接触的灵敏性，延迟低。 - 6、驱动电机：电机，质量可靠耐用； - 7.*上臂美容假肢需提供相关检测检验合格报告； - 8、*质保期：手筒式假前臂≥3年、仿真美容手套≥6个月； - 9、按甲方要求每具假肢提供以下辅材： - （1）高弹纱套0.5kg； - （2）丙烯酸树脂0.25kg； - （3）软树脂0.15kg； - （4）丙烯酸树脂固化剂10g； - （5）取型连裤袜2双； - （6）石膏绷带2卷； - （7）石膏粉3kg； - （8）尼龙手套5双； - （9）3mm泡沫板0.2张； - （10）颜色糊10g； - （11）PVA膜（手）4个； - （12）成品肩背带（含锁扣）2套； - （13）假肢包1个； - （14）取型手套4双； - （15）硅油 8ml。 | - 40 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 8 | - 上臂装饰性假肢 - （提供样品） | - 主材： - 1、*手头：铝合金或发泡式，根据残疾人具体情况选择，无毒无害、外观光洁、无沙眼、无麻点、色泽均匀； - 2、臂筒材质：ABS； - 3、被动肘关节：屈肘范围0至120°，在屈肘位能可靠自锁且解锁灵活，肘关节自锁力矩≥5.8N·m，旋转盘摩擦力矩≥0.7N·m，旋转盘旋转范围±360°，质量（含ABS臂筒）≤360g，最大总长度≤28.00cm， - 4、硅胶手套：硅胶材质制作，外观逼真、纹路明显、明显部位无气泡、颜色贴近肤色；内部发泡填充，内部有金属增强物而成；可掰动手指进行动作；男、女、儿童多种规格； - 5、*上臂美容假肢需提供相关检测检验合格报告。 - 6、质保期：≥36 个月 - 7.按甲方要求提供以下辅材： - （1）高弹纱套0.5kg； - （2）丙烯酸树脂0.25kg； - （3）软树脂0.15kg； - （4）丙烯酸树脂固化剂10g ； - （5）取型连裤袜2双； - （6）石膏绷带2卷； - （7）石膏粉3kg； - （8）尼龙手套5双； - （9）3mm泡沫板0.2张； - （10）颜色糊10g； - （11）PVA膜（手）4个； - （12）肩背带（含锁扣）2套； - （13）假肢包1个； - （14）取型手套4双； - （15）雾化硅油 20ml； - （16）护肩2个； - （17）项目共提供电烙铁10把。 | - 50 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 9 | - 耳背式助听器 - （提供样品） | - 全数字电脑编程耳背式助听器（含筛查，取耳样，耳模制作，验配，调试等服务） - *独立调节通道数和独立调节频段数≥20个 - 2、*饱和声压级≥138dB ； - 3、*最大满档声增益≥80dB; - 4、*等效输入噪声≤10dB ； - 5、额定电源电流量≤1.2mA； - 6、聆听程序设置≥6个； - 7、具有频率转移技术； - 8、全数字信号处理； - 9、总谐波失真(800HZ):≤1.5%； - 10、频率响应范围：至少在200-6800HZ之间； - 11、感音拾音线圈最大灵敏度≥120dB； - 12、具有双麦克风、自动声反馈抑制设置功能; - 13、兼容FM系统； - 14、防尘防水≥IP67; - 15、*提供相关检测合格报告，提供IS014001或IS013485等体系认证报告; - 16、电池：≥60粒; - 17、质保期：≥2年; - 18、可充电干燥盒1个； - 19、低电压提示； | - 600 | - 台 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 10 | - 铝合金轮椅 - （提供样品） | - 规格：总长≥98CM，总宽≥62CM，总高≥90CM。 - 1、*车架选用高强度铝合金材质，整车可折叠结构。 - 2、采用固定扶手架，软性扶手垫，耐磨。 - 3、*座背垫采用牛津布，配有安全固定带，配有与背垫同一材质的护腿带。 - 4、前轮≧8寸塑料轮毂实心 PVC 轮，承重能力强； - 5、后轮≧24寸PU实心胎，铝合金外扶手圈。 - 6、踏板离地高度可调。 - 7、金属刹车，带后扶手刹车及驻车手刹。 - 8、*承重≥100kg - 9、防后翻装置 - 10、*提供相关检测报告 | - 232 | - 台 |  |
| - 11 | - 腋拐 | - 1、*主架：采用高强度铝合金材质，表面氧化处理，管壁厚度≥1.2mm ； - 2、脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，数量为4个； - 3、性能：高度9档可调节； - 4、调节方式：螺丝调节或弹珠式调节。 - 5、*提供相关检测报告 | - 150 | - 副 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 12 | - 助行器 - （提供样品） | - 规格：长50-58CM宽50-65CM 调节高度 75-95CM - 性能及结构特点： - 1、铝合金氧化架子，管径≥25㎜，厚度≥1.2㎜； - 2、架子四脚配有伸缩管，四脚高度可调8个档位； - 3、两脚配防滑胶脚弹性佳，两脚配轮子； - 4、把手：表面作防滑处理； - 5、可折叠式车型。 - 6、*承重量 ≥100 kg - 7、*提供相关检测报告 | - 204 | - 具 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 13 | - 淋浴椅 - （提供样品） | - 1、铝合金材料，大架管直径为25mm，管壁厚度为 1.2mm；表面采用氧化处理；脚管高度可调，带 5 档位高度调节孔，腿部管直径为 28mm； - 2、脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； - 3、座板和背板： 座板和背板均为高强度板，易清洁，防菌，舒适耐用。 - 4、尺寸：总长≧42cm ，总宽≧50cm，靠背高度≧35cm； - 5、座位有扶手 ； - 6、*承重≧100kg 。 - 7、*提供相关检测报告 | - 450 | - 把 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 14 | - 坐便椅 | - 1、不锈钢材质，大架管直径≥22mm，管壁厚度≥1.2mm；腿部管直径≥25mm，管壁厚度≥1.2mm；带靠背、固定扶手。 - 2、配有大便器、拆装方便、易清洁、带桶盖 - 3、高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳， - 4、*承重≧100kg 。 - 5、*提供相关检测报告 | - 450 | - 把 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |
| - 15 | - 电动护理床 | - 电动护理床 - 1.床架：采用加厚矩型管材，管壁厚度≥1.2mm，表面静电喷涂处理。 - 2.床面规格：长≥2000 mm 宽≥900mm 高≥500mm，床头床尾各配有1个输液架孔位，并配备一个输液架。 - 3.床头、床尾：外观无毛刺。 - 4.*床体护栏：采用铝合金型材组装而成，双边折叠功能。床体具有左右侧翻、洗头功能、配有便盆、餐桌、床垫。背部倾斜角度0～85°,腿部角度可调。 - 5.床体静态可承载300Kg、动态可承载200Kg。 - 6.*电机；电机≥4，电机始终以推力为导向，受力均匀，动力稳定，电动起背、曲腿、侧翻，坐便转换等功能，各由一个电机负责一项功能，延长电机使用寿命，如遇断电可采用手摇功能，电机质保≥3年。 - 7.静音包罩脚轮 4 只，自带刹车功能。 - 8.床垫：总体厚度≥60mm，能与床大小匹配。内层采用高密度海棉、回弹力良好，内胆采用棕丝，透气性强，均经防虫、防变形处理，有防水面罩； - 9.*提供相关检测单位相关检测报告。 | - 300 | - 张 | - 项目主要为民政福利机构、养老院集中供养人员；低收入人口中的残疾人、老年人、伤病人；按“专业服务要求”内容，提供社会工作、康复辅助技术咨询、康复训练、咨询热线服务、后勤保障、建立“一人一策”档案、回访复查等专业服务；项目数量为预估值，实际数量应根据筛查情况与项目受助对象量身定制情况确定，结算以最后实际配置结果为准。 |

二、相关资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供相关证明文件或承诺函（格式自拟）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）询价参数及报价表；

（五）授权函、中小微企业声明函、售后服务承诺、产品彩页和检验检测报告。

三、公告时间

2025年10月9日至2025年10月11日。

四、文件的递交

（一）递交截止时间。2025年10月11日17:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

（二）递交方式。相关材料加盖公章扫描后发送至邮箱或微信：380445437@qq.com、微信号13888617095。

五、联系方式

（一）采购人：云南省康复辅具技术中心。

（二）地址：昆明市官渡区吴井路和平后村2号。

（三）联系人：罗老师。

（四）联系电话：0871-63126518。

附件：询价表

2025年10月9日

询价表

| 序号 | 货物名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三爪连接件 | 具 | 220 |  |  |
| 2 | 连接管 | 根 | 610 |  |  |
| 3 | 碳纤维储能脚 | 具 | 610 |  |  |
| 4 | 静踝脚 | 个 | 610 |  |  |
| 5 | 四爪连接件 | 具 | 490 |  |  |
| 6 | 金属自动气阀 | 个 | 240 |  |  |
| 7 | 几何锁液压大腿假肢 | 具 | 220 |  |  |
| 8 | 髋离断假肢 | 具 | 20 |  |  |
| 9 | 矫形器材料 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 50 |  |  |
| 11 | 前臂肌电假手 | 具 | 40 |  |  |
| 12 | 上臂电动假手 | 具 | 40 |  |  |
| 13 | 上臂装饰性假肢 | 具 | 50 |  |  |
| 14 | 耳背式助听器 | 台 | 600 |  |  |
| 15 | 铝合金轮椅 | 台 | 232 |  |  |
| 16 | 腋拐 | 副 | 150 |  |  |
| 17 | 助行器 | 具 | 204 |  |  |
| 18 | 淋浴椅 | 把 | 450 |  |  |
| 19 | 坐便椅 | 把 | 450 |  |  |
| 20 | 电动护理床 | 张 | 300 |  |  |
| 21 | 丙纶纱套 | 千克 | 273 |  |  |
| 22 | 高弹纱套 | 千克 | 273 |  |  |
| 23 | 尼龙纱套 | 千克 | 273 |  |  |
| 24 | 玻璃纤维纱套 | 千克 | 273 |  |  |
| 25 | 丙烯酸树脂 | 千克 | 910 |  |  |
| 26 | 丙烯酸树脂固化剂 | 千克 | 27.3 |  |  |
| 27 | 取型连裤祙 | 双 | 1330 |  |  |
| 28 | 石膏绷带 | 卷 | 3750 |  |  |
| 29 | 石膏粉 | 千克 | 7320 |  |  |
| 30 | 残肢祙 | 双 | 3650 |  |  |
| 31 | 801胶 | 桶 | 46 |  |  |
| 32 | 防松胶 | 瓶 | 73 |  | 0 |
| 33 | 泡沫板 | 张 | 521 |  |  |
| 34 | 颜色糊 | 千克 | 19 |  |  |
| 35 | PVA膜 | 个 | 3640 |  |  |
| 36 | 大皮带套件 | 套 | 480 |  |  |
| 37 | 假肢包 | 个 | 910 |  |  |
| 38 | 假肢外包装祙 | 双 | 730 |  |  |
| 39 | 假肢EVA成品外包装 | 个 | 730 |  |  |
| 40 | 碳纤维祙套 | 米 | 389 |  |  |
| 41 | 取型手套 | 双 | 3640 |  |  |
| 42 | 易拉宝 | 个 | 240 |  |  |
| 43 | 假肢吊带 | 副 | 220 |  |  |
| 44 | 医用自粘弹力绷带 | 卷 | 730 |  |  |
| 45 | 爽身粉 | 千克 | 36.5 |  |  |
| 46 | 硅油 | 瓶 | 21 |  |  |
| 47 | 尼龙搭扣 | 套 | 100 |  |  |
| 48 | 护腕 | 个 | 100 |  |  |
| 49 | 护肘 | 个 | 80 |  |  |
| 50 | 软树脂 | 千克 | 15 |  |  |
| 51 | 护肩 | 个 | 80 |  |  |
| 52 | 小腿环带 | 条 | 980 |  |  |
| 53 | 服务费用 |  | 1 |  |  |